- 北人智能装备科技有限公司

- 数字化检测专机项目

- 招标文件

# 2021年7月

# 第一章 招标内容

现就数字化检测专机项目进行招标，欢迎贵单位参加投标。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | - 项目名称：北人智能装备科技有限公司数字化检测专机项目 - 项目地址：北京市大兴区科苑路25号 |
| 2 | 招标人名称：北人智能装备科技有限公司 招标人地址：北京市大兴区科苑路25号 |
| 3 | 资金落实情况：已落实 |
| 4 | - 招标方式：公开招标 - 招标文件发布和获取：北人智能装备科技有限公司网站www.beirenzn.com |
| 5 | 投标书数量：正本一式三份。 |
| 6 | 投标文件的递交 投标文件递交截止时间：2021年8 月16日13:30 投标文件递交地点：北人智能装备科技有限公司北京大兴科苑路25号 |
| 7 | 投标有效期：自投标截止之日起45天 |
| 8 | 开标时间：2021年8月16日13:30 开标地点：北人智能装备科技有限公司北京大兴科苑路25号 开标形式：现场开标。 |
| 9 | 投标联系人： 周岚楠 联系电话：80206089 |

# 第二章 投标须知

1、概述

本项目为北人智能装备科技有限公司数字化检测专机项目，用于关主件印刷滚筒精度检测，偏心套选配测量以及轴承选配工作。项目内容包括：

(1)滚筒尺寸自动测量系统可实现印刷滚筒直径及跳动多点位在线测量，检测数据在线统计分析及扫码上传MES系统等。

(2)滚子轴承隔环自动选配专机可实现加力测量单个轴承的内外圈高度差并自动计算所需隔环值，智能料库及扫码功能，联机测量后自动提示所需隔环的组别。

(3)偏心套外径自动测量专机可实现自动测量偏心套多个截面位置直径，自动定位测量，自动分析判定偏心套外径尺寸是否合适，并将测量数据保存上传等。

2、投标人资格

2.1 投标人应是在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企业。

2.2 投标人注册资金不低于500万元人民币并实缴到位，投标人应提交前述证明材料。（投标人注册资金如为外币，以开标当日中国人民银行公告汇率中间价为基准换算成人民币）

2.3 投标人须具备开据增值税专用发票的一般纳税人资格或小规模纳税人资格。

2.4投标人不得存在下列情形之一：

2.4.1不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2.4.2被责令停业的；

2.4.3被有关机关暂停或取消投标资格的；

2.4.5财产被接管、冻结，或企业处于停产、停业、歇业或破产状态的；

2.4.6法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系或其控股股东或实际控制人为同一人的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

2.5本项目不接受联合体投标。

3、招标文件

3.1招标文件中已阐明了本项目的要求及招标程序。

3.1.1招标人为本次招标所作的一切有效的书面通知、修改及补充，均为招标文件不可分割的部分。

3.2投标人应详细阅读招标文件中所有须知、格式、条款及要求，应按招标文件要求提供全部资料，如提交的投标文件未对招标文件做出全面的响应，则将有可能导致投标文件被拒绝。

3.3招标文件的解释和澄清应以书面形式(包括书面文字、传真等，下同)为主，以电子文档方式为辅。

3.4招标文件的补充和修改。招标人对招标文件所作的任何补充和修改均以北人智能装备科技有限公司网站公告形式通知所有投标人。（北人智能装备科技有限公司网站www.beirenzn.com）

3.5招标文件的解释权归招标人。

3.6本标书版权属招标人所有，未经许可，不得引用；投标人必须对本项目的所有招标文件进行严格保密，不得以任何原因向第三方透露本招标书中所包含的信息，如类似情况发生，招标人将保留追究责任的权利。

3.7招标人提供的所有资料和投标人提供的投标文件，只能用于本次投标，不得用于其他用途。

4、投标文件

4.1投标文件的组成。

4.1.1投标文件由下述部分组成：

4.1.1.1公司营业执照复印件（盖公章）。

4.1.1.2投标报价（格式见附件一）。

4.1.1.3投标人法定代表人授权书（格式见附件二）。

4.1.1.4投标人承诺函（格式见附件三）。

4.1.1.5近三年类似项目的业绩（格式见附件四）。

4.1.1.6投标人关于资格的声明函（格式见附件五）。

4.1.1.7安全免责声明（格式见附件六）。

4.1.1.8投标设计方案；

4.1.1.9证明投标人业绩及实力的资料或说明。

- 4.1.1.10服务方案及服务负责人资质证明文件、服务团队简介。

4.1.2投标人应仔细阅读并充分理解招标文件的全部内容，投标文件一经提交即具有法律效力，视为投标人已经充分理解并完全确认招标文件的全部内容。

4.1.3提交投标文件的截止时间前，投标人为本次投标所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

4.2投标文件的编制。

4.2.1一般要求：

4.2.1.1投标人应严格按照本次招标文件规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条地应答招标文件及所有附件和附表。

4.2.1.2投标文件与招标文件若有差异之处，无论大小，均应给予说明。

4.2.2投标文件的份数、签署、密封、标志：

4.2.2.1投标文件正本一式三份，需打印装订成册、盖章，密封包装。

4.2.2.2在投标文件的包装封签处加盖投标人公章，包装上需列明：项目名称，投标人名称、地址、联系人及联系电话，“不准提前启封”字样。

4.3电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

4.4投标文件的递交、修改与撤回。

4.4.1投标文件递交：现场递交或邮寄递交

4.4.1.1递交投标文件截止时间：  2021年8月16日13:30

4.4.1.2投标文件递交地点：北人智能装备科技有限公司北京大兴科苑路25号。

4.4.1.3逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接收。

4.4.2投标文件的修改与撤回：

投标人可以在递交投标文件后,在规定的投标文件递交时间之前,以书面形式向招标单位递交修改或撤回其投标文件的通知。在规定的投标文件截止时间之后，不能更改投标文件。

投标人的修改或撤回通知，应按规定编制、密封、标志和递交。

4.5投标文件的澄清。

评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，澄清和答复均应以书面或会议的形式进行。投标人需在投标文件中明确本项目授权代表的电话、手机、邮件和/或传真，作为投标人进行澄清的联系方式。

4.6无效投标。发生下列情况之一者，视为无效投标：

4.6.1投标文件未按规定要求密封和/或投标文件未按规定加盖公章和签字。

4.6.2投标文件未按规定填写和/或投标文件内容与招标文件有严重背离。

4.6.3投标报价表中漏项较多。

4.6.4投标文件内容不全或字迹模糊辨认不清。

4.6.5投标人不具备投标资格的。

4.6.6由于投标人原因，投标文件在招标人要求提交投标文件的截止时间后送达的。

4.6.7投标人在投标活动中实施损害招标人或者其他投标人合法权益的行为。

4.6.8其他不符合招标文件要求的投标。

4.6 投标有效期。投标有效期自投标截止之日起45天。若中标，有效期延至协议终止日为止。

4.7 投标人承诺。

4.7.1投标人承诺：本次招标过程中各阶段的全部文件，包括但不限于投标文件、澄清阶段的文件以及招标人与投标人双方确认的其他文件，均可作为最终双方签订协议的附件。

4.7.2投标人须对投标文件中的应答做出郑重承诺。中标投标人如在合同执行中未履行上述承诺，招标人有权解除合同，投标人并应承担以此所引起的一切损失及责任。

5、开标

5.1开标方式：现场开标。经投标人授权的投标代理人携带本人身份证、相应投标文件等到开标地点参加开标。

5.2开标时间：2021年8月16日13:30。

5.3开标地点：北人智能装备科技有限公司北京大兴科苑路25号。

6、评标

6.1 招标人将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由招标单位相关人员组成。

6.2评标工作将遵循公开、公平、公正的原则，对所有投标文件的评审，都采用相同的程序和标准。

6.3 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

6.4评标对象为投标文件（及其有效的澄清及补充文件）。评标的依据为招标文件（及其有效的澄清及补充文件）。

6.5招标人在评标时采用综合评分法对投标文件进行评审，具体评分构成如下：

| 评审内容 | 投标 总报价 | 技术参数 及方案 | 公司规模 | 售后服务 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 |

注：付款方式按附件一报价表中格式填写并评议。

7、中标结果通知与授予合同

7.1招标人不对评标过程和中标结果进行解释，不退还投标文件。

7.2招标人以电话或电子邮件形式通知中标结果。

7.3中标人在接到中标通知后，在规定的时间内与招标人签订合同。

7.4 招标人终止招标的，应当及时发布公告，或者以书面形式通知投标人。

8、程序规则与保密

8.1从投标截止日期到签署协议时止，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关签署协议的意向等一切情况均不得透露给投标人或与上述工作无关的单位和个人。

8.2参与评标的人员应严格遵守中华人民共和国招标投标法以及其它有关保密的法律、法规和规定，严格自律。

8.3投标人申报的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

8.4投标人不得串通作弊。

8.5投标人不得以任何形式打听或搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

8.6投标人若违反上述任何要求，其投标将视为废标。

# 合同条款及格式

北人智能装备科技有限公司物资采购合同（1）

合同编号：北人采购-2021-XXX

签订时间：

签订地点：北京市大兴区

供方：                    公司

需方：北人智能装备科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，供需双方就需方向供方购买本合同所述产品相关事宜，在平等、自愿基础上，经协商一致，达成以下协议：

- 合同标的及供货范围

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元，含税价格） | 分项价格 （元，含税价格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：合同标的应固定铭牌，载明产品制造商、产品名称、规格型号、出厂日期等信息，并附有产品质量检验合格标志。

第二条 合同价款及付款方式

1.合同总价为含税价，共计人民币       元（大写：人民币       元整），涵盖了与本合同中供方应承担的所有义务有关的一切费用。

2.本条第1款所述“一切费用”，包括但不限于合同产品及相关的技术资料费（含邮递费）、安装调试费、质保期内保修、维修服务费、技术培训费，还包括合同产品的专利和/或专有技术使用许可费、所有合同产品的包装费、运输费、装卸费、保险费等与本合同中供方应承担的所有义务有关的全部费用。

3. 付款方式

付款方式按照以下 B 种方式执行；

A:按照双方签订的框架协议执行。

B:合同生效后    个工作日内支付合同总价    %；供方发货前，需方支付合同总价    %；供方产品经安调验收合格后，需方支付合同总价     %；质保期满，合同产品未出现质量问题，需方支付合同总价     %。

供方根据需方要求开具增值税专用发票。

第三条 质量技术要求、验收标准及质量争议处理

1.质量技术要求及验收标准按照以下第    D 项执行。

A.国家标准：           ；

B.行业标准：           ；

C.企业标准：           ；

D.技术协议。

2.供方承诺其提供的产品是全新的、绿色环保的，符合本协议、合同和技术协议相关规定，没有设计、材料、工艺缺陷及其它潜在缺陷。

3.双方一致同意，若双方对产品质量问题产生争议，任何一方均可向国家印刷机械质量监督检验中心提请质量鉴定，该机构出具的鉴定结论为双方对产品质量问题的最终结论。

第四条 包装与运输

1.供方应妥善包装，以适用于长途运输，并能防潮、防水、防震、防锈、防粗心搬运，保证合同产品能够经安全、完好抵达交货地点。

2.供方应承担因包装、运输或防护不当引起的产品丢失、毁损及人员伤亡的责任、损失和费用，并按照需方要求负责修理、更换及赔偿。

3.合同产品专用工具及备品备件应分别包装，便于需方检验及验收。

第五条 交货、外观检查及入库检查

1.交货日期：供方应于      年   月   日前完成合同产品交付。

2.交货地点：  北人智能装备科技有限公司               。

3.供方发货时应向需方提供产品出厂质量合格证和交货前检验记录。但该出厂质量合格证和交货前检验记录不应被视为对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。

4.产品到达交货地点后，供方或其授权代表应在需方通知的期限内到达交货地点，与需方共同对合同产品进行外观检查，外观检查包括数量、外观质量、备件备品数量、装箱单、产品出厂质量合格证等。外观检查完毕，双方签署货物交接单。自货物交接单签署之日起5个工作日为检验期，检验期内，需方进行入库检查。

第六条　提出异议的时间和方式

1.需方在外观检查或入库检查中发现供方产品的品种、规格型号、颜色等与合同约定不符或供方交付的合同产品有任何短少、缺陷、损坏，需方应当场，或在妥善保管货物的同时，在检验期内向供方提出书面异议；异议期间，需方有权对不符合合同约定部分的货款不在ERP系统挂账。

2.供方接到需方书面异议后，应在3日内负责处理并通知需方处理情况，否则，即视为供方同意需方提出的异议和处理意见。

3.如外观检查时，供方相关人员未按约定到达交货地点，需方有权自行或委托第三方检查，并视为供方已接受检查结果，该结果将作为需方向供方提出索赔的有效证据。

4.外观检查或入库检查不能免除或降低供方对产品质量、数量及潜在缺陷等应承担的任何责任。

5.需方在供方产品入库时无法检查其内在质量或使用情况的，合同产品经与需方主机产品联机试车并通过安调验收，双方签署安调验收文件，方视为验收合格。

第七条  安装调试

1.供方应派遣具备相应资质及经验的技术人员按照合同及技术协议要求到需方指定的需方客户进行产品安装调试。

2.安装调试时需方应提前3天通知供方，供方应在需方要求的期限内完成合同产品安装调试服务。

3.供方产品安装调试完毕后，供方组织进行安装调试验收，验收合格后，签署安调验收文件。

第八条　质量保证期

1.质量保证期，即“三包”期限，以下简称“质保期”，质保期自安调验收文件签署之日起计算     个月。

2.尽管本条第1款有相关规定，本条所指质保期应根据情况延长以完全涵盖需方对需方客户的质保期。

3.质保期满前，供方提供的合同产品出现故障，由供方负责按需方要求完成合同产品的免费维修或更换，相关费用由供方承担。同时，经修理或更换后的部件，质保期应重新计算。若因需方或需方客户操作不当造成产品损坏、报废，供方亦应按需方要求维修或更换，但收取材料费。

4.质保期满前服务响应及故障排除时间：本市用户：24小时内响应并完成故障排除。

第九条 知识产权

供方承诺，需方使用其产品进行生产、制造、销售、出口等经营活动不会侵犯任何第三方知识产权。若需方因此受到第三方侵权指控，供方承担因此造成的一切损失（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、违约赔偿金等）及责任。

第十条 违约责任

一方违约，守约方有权选择以下一种或几种方式索赔：

1.若供方逾期交货或质保期满前未在合同约定时间内进行服务响应并完成故障排除，每逾期一日，供方应按合同总价5‰向需方支付违约金，同时，供方应赔偿因此给需方造成的损失。若逾期超过30天，供方应支付合同总价的30%违约金，同时，需方有权解除全部或部分合同，供方应赔偿因此给需方造成的损失。

2.若需方未按照合同约定支付价款，每逾期一日，需方按照应付未付金额的0.1‰向供方支付违约金。

3.若供方交付的合同产品不符合合同及技术协议要求，或质保期满前合同产品出现故障，供方应按需方要求进行维修或更换，同时，自行承担因此发生的一切费用。若供方未按需方要求完成维修或更换，或维修、更换后的合同产品仍不能达到合同及技术协议要求，需方有权选择自行或委托第三方修理解决，因此发生的费用供方承担，同时，供方应向需方支付合同总价30%的违约金，并赔偿因此给需方造成的全部损失；需方亦有权选择解除部分或全部合同，在此情况下，供方应退还对应的或全部合同价款，并向需方支付合同总价30%违约金，同时，应赔偿因此给需方造成的损失。

4.因供方安装、调试不当或不能提供合同约定的保修及维修等服务而造成的一切损失或产品质量事故，均由供方承担责任。

5.本合同签署后，未经需方书面同意，供方任何形式提高价款或调整付款方式的要求均视为供方单方违约。

6.未经需方事先书面同意，供方不得将本合同项下全部或部分义务转让给任何第三方，否则，供方应支付合同总价30%违约金，并赔偿因此给需方造成的损失。

7. 本条各款所述“给需方造成的损失”，包括给需方造成的直接损失，及因供方违约，需方应向需方客户承担的违约赔偿责任（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、违约赔偿金等）。

第十一条　培训

供方免费向需方或需方客户提供其产品的操作规程培训服务，并做好培训记录。

第十二条　保密

双方保证，对从另一方取得且无法自公开渠道获得的技术信息、经营信息及其他商业信息承担保密义务。未经信息提供方事先书面同意，信息接收方不得将前述信息披露给任何第三方，亦不得将其用于本合同以外任何目的，包括但不限于不得将需方提供的技术资料转让给第三方用于加工、制作、产品销售。否则，应赔偿由此给信息披露方造成的全部损失。

第十三条  廉洁条款

1.供方不得给予需方、需方家属，或与需方相关联第三方的员工及家属回扣、佣金、感谢费、有价证券、实物或其它形式的利益。否则，供方应按合同总价30%支付违约金，同时，需方有权解除合同，供方应退还需方已支付的全部款项，并承担因此产生的一切损失及责任。

2.本条款对供需双方具有永久约束力，不因合同其他条款无效或失效而丧失效力。

第十四条　不可抗力

1.合同履行过程中，一方如确因不可抗力导致合同义务不能履行或迟延履行，应及时将受不可抗力事件影响情况通知对方并于不可抗力结束后15日内提供有效证明方可免责。

2.受不可抗力影响的一方未及时通知对方而导致对方损失扩大的，扩大部分的损失由受不可抗力影响的一方承担。

3.若因不可抗力致使合同目的部分或全部无法实现，双方均有权以书面方式通知对方解除部分或全部合同。

第十五条 争议解决方式

因履行本合同产生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均有权将争议提交需方住所地人民法院诉讼解决。

第十六条  生效及其他

1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

2.本合同一式四份，双方各执两份，每份具有同等法律效力。

3.本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

附件：1.供方标书

2.技术协议

（以下为签署页，无正文）

供方（盖章）：                              需方（盖章）：北人智能装备科技有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：              法定代表人/授权代表（签字）：

地址：                                    地址：北京市大兴区经济开发区科苑路25号5幢1层108

邮政编码：                                邮政编码：102628

联系电话：                                联系电话：010-80206018

传真：                                    传真：010-67803119

开户行：                                  开户行：工行北京大兴经济开发区支行

账号：                                    账号：0200268209024575495

纳税人识别号：                            纳税人识别号：91110115MA00FJRM2E

# 项目技术标准及要求

一、滚筒尺寸自动测量系统技术要求

| 1 | 编号：数字化检测专机项目-01 |
| --- | --- |
| 2 | 设备名称：滚筒尺寸自动测量系统 |
| 3 | 数 量：1台/套 |
| 4 | 报价币种及报价方式： |
| 4.1 | 报价币种：人民币； |
| 4.2 | 报价方式：用户现场。 |
| *5 | 交货期：合同生效后4个月内发货 |
| 6 | 基本要求 |
| 6.1 | 设备能够实现滚筒直径及跳动的在线测量、数据在线统计分析及保存上传功能； |
| 6.2 | 设备设计制造符合ISO国际标准，设备运行符合中国环保标准；设备所有的零部件和各种仪表的计量单位采用SI国际标准； |
| 6.3 | 设备为NC数字控制，控制系统功能齐全，伺服驱动装置可靠，响应速度快；结构紧凑合理，具有足够的静态、动态以及热态刚性、高可靠性、高精度；操作调整方便快捷，防护安全，具备操作提示功能、故障显示功能；伺服系统具有执行精度高、可靠性好、抗干扰能力强、响应速度快等特点； |
| 6.4 | 所遵循的标准和质量保证 |
| 6.4.1 | 投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。 |
| 6.4.2 | 投标人提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另作规定外，均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准； |
| 6.4.3 | 投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范； |
| 6.4.4 | 投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位； |
| 7 | 设备技术要求及主要规格参数 |
| *7.1 | 设备测量范围： |
| 7.1.1 | 测量工件尺寸范围见附件图纸1； |
| 7.1.2 | 测量效率：筒身测量5个截面位置直径（0、90度各一次），3个截面位置跳动， 测量时间小于 5分钟（不含上下料时间）（以 N551-2010600A型号为准） |
| 7.2 | 控制系统 |
| 7.2.1 | 采用国内外知名控制系统，采用不小于17寸彩色触摸屏； |
| 7.2.2 | 设备带有RS-232C、标准的RJ45以太网接口及USB接口，可实现设备的在线诊断与监控； |
| 7.2.3 | 能够实时监控记录并保存工件直径、跳动等工艺参数；不同规格的工艺参数保存后可以随时调取； |
| 7.2.4 | 具有合格品与不合格品分选功能，合格品与不合格品均可实现软件计数； |
| 7.2.5 | 具有统计分析功能； |
| 7.2.6 | 预留接口，可将测量数据上传至企业MES系统，具备扫码功能；。 |
| *7.3 | 测量技术要求 |
| 7.3.1 | 第一：直径测量： 采用3套差动测量系统实现滚筒多截面直径测量。其中两套差动测量系统分别布置在滚筒左右两端的支撑轴处，一套带精密伺服模组驱动定位的差动测量系统设置在滚筒筒身处。测量时首先选定当前滚筒型号，人工手动调整两端的轴径测量系统至指定截面位置并锁紧，之后中间的筒身直径测量系统由精密模组带动，根据型号自动移动至筒身测量起始点位置。 直径测量采用差动方式，最大限度减少工件定位造成的误差。采用气动驱动，接触测力可调，确保不损伤工件表面。 轴径重复测量精度：± 1μm；（以标准件为准） |
| 7.3.2 | 第二：跳动测量系统 筒身跳动测量系统采用激光位移传感器实现。激光传感器与直径测量系统安装集成在一起，可以由精密模组带动自动移动至设定测量截面完成测量。系统测量精度小于1μm。 |
| 7.3.3 | 第三：产品可实现快速换型，换型时间小于10分钟； |
| 7.3.4 | 第四：采用专用标准环分别校准三套差动测量系统。 |
| 7.4 | 设备运行噪音满足相关安全要求，距离设备一米处不能超过75分贝。 |
| 7.5 | 设备安装使用环境数据 |
| 7.5.1 | 电源： 三相交流电：380V±10%，50HZ±1HZ；单相交流电：220V±10%，50HZ±1HZ； |
| 7.5.2 | 气源压力：0.4～0.7Mpa； |
| 7.5.3 | 环境温度：5～40℃。 |
| *7.6 | 工装模具 |
| 7.6.1 | 设备配备工件定位所需更换工装备件一套； |
| 7.6.2 | 提供给用户上述工装以及易损件图纸（包含CAD电子版图纸）。 |
| 8 | 设备的附件及备件 |
| 8.1 | 设备合格证、装箱单 各1份； |
| 8.2 | 提供设备的详细技术资料，包括纸版3份及电子版1份（电子版提供光盘或者U盘），包括： - 安装图，即可用于维修和安装的主机结构图； - 主要部件图、机械安装图； - PLC电气原理图、电气布置图； - 使用说明书； - 零部件目录和易损件制造图纸； |
| 8.3 | 卖方提供产品的技术资料随货物包装发运 |
| 9 | 技术服务要求 |
| 9.1 | 预验收 |
| 9.1.1 | 设备的预验收在制造商工厂进行。在设备制造完成后，买方到设备制造厂家进行为期2天的设备技术培训和预验收； |
| 9.1.2 | 设备在制造商工厂调试完毕后，双方按照技术协议对设备的配置进行清点核对； |
| 9.1.3 | 设备预验收产品采用买方提供的两种毛坯进行加工验证，一种为N551-2010600A规格，另一种为N517-2010600A规格，验证方式为：在设备正常连续运行情况下，进行每种规格测量10次，测试其工作效率，设备功能，重复测量精度是否满足要求； |
| 9.1.4 | 设备功能配置检测以及产品检测满足技术协议技术要求后，双方签署设备预验收报告；待买方书面通知后方可发货。 |
| 9.2 | 安调验收 |
| 9.2.1 | 安调验收与预验收的技术要求以及设备验证所使用的工装、夹具应是相同状态； |
| 9.2.2 | 卖方提供买方设备布局图以及设备安装调试准备条件说明，买方根据卖方提供的图纸和说明将设备就位好，并在卖方工程师到达现场前准备好设备所需要的电、气、液以及验收产品零件等； |
| 9.2.3 | 卖方在接到最终用户设备准备完毕的通知后会派出有经验的机械、电气技术人员到用户现场负责整台设备的就位安装、调试和验收工作，直至设备进入正常工作状态； |
| 9.2.4 | 双方按技术协议对设备的配置及技术文件资料进行清点，并对设备的功能进行确认； |
| 9.2.5 | 安调验收产品与预验收产品相同；组装后的产品由最终用户进行检测； |
| 9.2.6 | 买方在设备安装现场对设备工艺、操作和维护人员的培训时间不得少于2个工作日，达到可以独立完成设备的编程、操作或维护等相关工作； |
| 9.2.7 | 设备的配置及技术文件资料齐全，操作维护培训完成，试加工产品合格后办理设备安调验收，签署安调验收报告。 |
| 9.3 | 售后服务 |
| 9.3.1 | 设备自安调验收之日起至少保修一年。设备质保期内，卖方提供因制造商责任原因引起的免费维修服务及破损件更换。因制造商原因维护或更换的零部件，其质量保证期自维护或更换后重新开始计算。提供质保期内正常使用的维护，质保期后提供长期优惠售后服务及零备件更换服务。 |
| 9.3.2 | 制造商应在中国国内长期（5年以上）设有售后服务维修机构，长期驻有专业服务工程师，能够对用户的服务需求在24小时内予以响应，5个工作日内排除故障（对于特殊、严重故障，经买方同意，可以延长至15个工作日内排除故障）。 |
| 9.3.3 | 卖方应承诺与买方建立长期（5年以上）稳定的设备备件供应关系。 |
| 10 | 包装要求及运输方式 |
| 10.1 | 包装与保护：包装箱应选用新的坚固的符合免疫要求的木箱或铁箱，适合长途运输，防潮，防锈，防震，防粗暴装卸，适合海陆运输和整体吊装。投标人应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。 |
| 10.2 | 货物的包装：货物的包装应为生产厂商出产时的原包装。 |
| 10.3 | 货物装箱清单和文件：货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与产品、各种零部件和消耗品相对应的编号和名称。在包装箱中必须附有招标文件所要求的所有文件和资料。 |
| 10.4 | 运输方式：陆路运输。 |
| 11 | 目的地：北人智能装备科技有限公司 |
| 12 | 合同以人民币签订。 |

# 二、滚子轴承隔环自动选配专机要求

| 1 | 编号：数字化检测专机项目-02 |
| --- | --- |
| 2 | 设备名称：滚子轴承隔环自动选配专机 |
| 3 | 数 量：1台/套 |
| 4 | 报价币种及报价方式： |
| 4.1 | 报价币种：人民币； |
| 4.2 | 报价方式：用户现场。 |
| *5 | 交货期：合同生效后4个月内发货 |
| 6 | 基本要求 |
| 6.1 | 设备能够实现加力测量单个轴承的内外圈高度差并自动计算所需隔环值、配有隔环智能料库、测量数据在线统计分析及保存上传功能； |
| 6.2 | 设备设计制造符合ISO国际标准，设备运行符合中国环保标准；设备所有的零部件和各种仪表的计量单位采用SI国际标准； |
| 6.3 | 设备为NC数字控制，控制系统功能齐全，伺服驱动装置可靠，响应速度快；结构紧凑合理，具有足够的静态、动态以及热态刚性、高可靠性、高精度；操作调整方便快捷，防护安全，具备操作提示功能、故障显示功能；伺服系统具有执行精度高、可靠性好、抗干扰能力强、响应速度快等特点； |
| 6.4 | 所遵循的标准和质量保证 |
| 6.4.1 | 投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。 |
| 6.4.2 | 投标人提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另作规定外，均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准； |
| 6.4.3 | 投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范； |
| 6.4.4 | 投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位； |
| 7 | 设备技术要求及主要规格参数 |
| *7.1 | 设备测量范围： |
| 7.1.1 | 测量工件尺寸范围见附件图纸1； |
| 7.1.2 | 测量效率：小于8秒/件，不含上下料时间（以 32014/32015 32012/32013型号为准） |
| 7.2 | 控制系统 |
| 7.2.1 | 采用国内外知名控制系统，采用不小于17寸彩色触摸屏； |
| 7.2.2 | 设备带有RS-232C、标准的RJ45以太网接口及USB接口，可实现设备的在线诊断与监控； |
| 7.2.3 | 能够实时监控记录并保存隔环分组范围、高度差上下限等工艺参数；不同规格的工艺参数保存后可以随时调取； |
| 7.2.4 | 配有隔环智能料库，可根据测量结果自动提示所需隔环组别； |
| 7.2.5 | 具有统计分析功能； |
| 7.2.6 | 预留接口，可将测量数据上传至企业MES系统，具备扫码功能；。 |
| *7.3 | 测量技术要求 |
| 7.3.1 | 人工将待测滚子轴承放入测量工位，系统按设定的压力自动加压，智能料库可自动提示隔环所在组别。 |
| 7.3.2 | 配有隔环智能料库，设有6个组别，可根据结果自动提示所需隔环自别 |
| 7.3.3 | 可通过切换程序，可实现轴承按高度差自动分级，并自动提示分组级别 |
| 7.3.4 | 产品可实现快速换型，换型时间小于10分钟 |
| 7.3.5 | 采用专用标准环校准测量系统 |
| 7.4 | 设备运行噪音满足相关安全要求，距离设备一米处不能超过75分贝。 |
| 7.5 | 设备安装使用环境数据 |
| 7.5.1 | 电源： 三相交流电：380V±10%，50HZ±1HZ；单相交流电：220V±10%，50HZ±1HZ； |
| 7.5.2 | 气源压力：0.4～0.7Mpa； |
| 7.5.3 | 环境温度：5～40℃。 |
| *7.6 | 工装模具 |
| 7.6.1 | 设备配备工件定位所需更换工装备件一套； |
| 7.6.2 | 提供给用户上述工装以及易损件图纸（包含CAD电子版图纸）。 |
| 8 | 设备的附件及备件 |
| 8.1 | 设备合格证、装箱单 各1份； |
| 8.2 | 提供设备的详细技术资料，包括纸版3份及电子版1份（电子版提供光盘或者U盘），包括： - 安装图，即可用于维修和安装的主机结构图； - 主要部件图、机械安装图； - PLC电气原理图、电气布置图； - 使用说明书； - 零部件目录和易损件制造图纸； |
| 8.3 | 卖方提供产品的技术资料随货物包装发运 |
| 9 | 技术服务要求 |
| 9.1 | 预验收 |
| 9.1.1 | 设备的预验收在制造商工厂进行。在设备制造完成后，买方到设备制造厂家进行为期2天的设备技术培训和预验收； |
| 9.1.2 | 设备在制造商工厂调试完毕后，双方按照技术协议对设备的配置进行清点核对； |
| 9.1.3 | 设备预验收产品采用买方提供的两种毛坯进行加工验证，一种为32014/32015规格，另一种为32012/32013规格，验证方式为：在设备正常连续运行情况下，进行每种规格测量10次，测试其工作效率，设备功能，重复测量精度是否满足要求； |
| 9.1.4 | 设备功能配置检测以及产品检测满足技术协议技术要求后，双方签署设备预验收报告；待买方书面通知后方可发货。 |
| 9.2 | 安调验收 |
| 9.2.1 | 安调验收与预验收的技术要求以及设备验证所使用的工装、夹具应是相同状态； |
| 9.2.2 | 卖方提供买方设备布局图以及设备安装调试准备条件说明，买方根据卖方提供的图纸和说明将设备就位好，并在卖方工程师到达现场前准备好设备所需要的电、气、液以及验收产品零件等； |
| 9.2.3 | 卖方在接到最终用户设备准备完毕的通知后会派出有经验的机械、电气技术人员到用户现场负责整台设备的就位安装、调试和验收工作，直至设备进入正常工作状态； |
| 9.2.4 | 双方按技术协议对设备的配置及技术文件资料进行清点，并对设备的功能进行确认； |
| 9.2.5 | 安调验收产品与预验收产品相同；组装后的产品由最终用户进行检测； |
| 9.2.6 | 买方在设备安装现场对设备工艺、操作和维护人员的培训时间不得少于2个工作日，达到可以独立完成设备的编程、操作或维护等相关工作； |
| 9.2.7 | 设备的配置及技术文件资料齐全，操作维护培训完成，试加工产品合格后办理设备安调验收，签署安调验收报告。 |
| 9.3 | 售后服务 |
| 9.3.1 | 设备自安调验收之日起至少保修一年。设备质保期内，卖方提供因制造商责任原因引起的免费维修服务及破损件更换。因制造商原因维护或更换的零部件，其质量保证期自维护或更换后重新开始计算。提供质保期内正常使用的维护，质保期后提供长期优惠售后服务及零备件更换服务。 |
| 9.3.2 | 制造商应在中国国内长期（5年以上）设有售后服务维修机构，长期驻有专业服务工程师，能够对用户的服务需求在24小时内予以响应，5个工作日内排除故障（对于特殊、严重故障，经买方同意，可以延长至15个工作日内排除故障）。 |
| 9.3.3 | 卖方应承诺与买方建立长期（5年以上）稳定的设备备件供应关系。 |
| 10 | 包装要求及运输方式 |
| 10.1 | 包装与保护：包装箱应选用新的坚固的符合免疫要求的木箱或铁箱，适合长途运输，防潮，防锈，防震，防粗暴装卸，适合海陆运输和整体吊装。投标人应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。 |
| 10.2 | 货物的包装：货物的包装应为生产厂商出产时的原包装。 |
| 10.3 | 货物装箱清单和文件：货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与产品、各种零部件和消耗品相对应的编号和名称。在包装箱中必须附有招标文件所要求的所有文件和资料。 |
| 10.4 | 运输方式：陆路运输。 |
| 11 | 目的地：北人智能装备科技有限公司 |
| 12 | 合同以人民币签订。 |

三、偏心套外径自动测量专机要求

| 1 | 招标编号 |
| --- | --- |
| 2 | 设备名称：偏心套外径自动测量专机 |
| 3 | 数 量：1台/套 |
| 4 | 报价币种及报价方式： |
| 4.1 | 报价币种：人民币； |
| 4.2 | 报价方式：用户现场。 |
| *5 | 交货期：合同生效4个月内发货 |
| 6 | 基本要求 |
| 6.1 | 设备能够实现自动测量偏心套多个截面位置直径，自动定位测量，自动分析判定偏心套外径尺寸是否合适、测量数据在线统计分析及保存上传功能； |
| 6.2 | 设备设计制造符合ISO国际标准，设备运行符合中国环保标准；设备所有的零部件和各种仪表的计量单位采用SI国际标准； |
| 6.3 | 设备为NC数字控制，控制系统功能齐全，伺服驱动装置可靠，响应速度快；结构紧凑合理，具有足够的静态、动态以及热态刚性、高可靠性、高精度；操作调整方便快捷，防护安全，具备操作提示功能、故障显示功能；伺服系统具有执行精度高、可靠性好、抗干扰能力强、响应速度快等特点； |
| 6.4 | 所遵循的标准和质量保证 |
| 6.4.1 | 投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。 |
| 6.4.2 | 投标人提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另作规定外，均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准； |
| 6.4.3 | 投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范； |
| 6.4.4 | 投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位； |
| 7 | 设备技术要求及主要规格参数 |
| *7.1 | 设备测量范围： |
| 7.1.1 | 测量工件尺寸范围见附件图纸1； |
| 7.1.2 | 测量效率：小于20秒/件，自动测量圆周上四点，不含上下料时间（以N517-20208A型号为准） |
| 7.2 | 控制系统 |
| 7.2.1 | 采用国内外知名控制系统，采用不小于17寸彩色触摸屏； |
| 7.2.2 | 设备带有RS-232C、标准的RJ45以太网接口及USB接口，可实现设备的在线诊断与监控； |
| 7.2.3 | 能够实时监控记录并保存旋转点数、外径上下限等工艺参数；不同规格的工艺参数保存后可以随时调取； |
| 7.2.4 | 具有统计分析功能； |
| 7.2.5 | 预留接口，可将测量数据上传至企业MES系统，具备扫码功能；。 |
| *7.3 | 测量技术要求 |
| 7.3.1 | 人工将待测偏心套放入测量工位，系统自动评估工件，不合格自动声光报警并提示超差，或按设定参数分级。 |
| 7.3.2 | 产品可实现快速换型，换型时间小于10分钟 |
| 7.3.3 | 采用专用标准环校准测量系统 |
| 7.4 | 设备运行噪音满足相关安全要求，距离设备一米处不能超过75分贝。 |
| 7.5 | 设备安装使用环境数据 |
| 7.5.1 | 电源： 三相交流电：380V±10%，50HZ±1HZ；单相交流电：220V±10%，50HZ±1HZ； |
| 7.5.2 | 气源压力：0.4～0.7Mpa； |
| 7.5.3 | 环境温度：5～40℃。 |
| *7.6 | 工装模具 |
| 7.6.1 | 设备配备工件定位所需更换工装备件一套； |
| 7.6.2 | 提供给用户上述工装以及易损件图纸（包含CAD电子版图纸）。 |
| 8 | 设备的附件及备件 |
| 8.1 | 设备合格证、装箱单 各1份； |
| 8.2 | 提供设备的详细技术资料，包括纸版3份及电子版1份（电子版提供光盘或者U盘），包括： - 安装图，即可用于维修和安装的主机结构图； - 主要部件图、机械安装图； - PLC电气原理图、电气布置图； - 使用说明书； - 零部件目录和易损件制造图纸； |
| 8.3 | 卖方提供产品的技术资料随货物包装发运 |
| 9 | 技术服务要求 |
| 9.1 | 预验收 |
| 9.1.1 | 设备的预验收在制造商工厂进行。在设备制造完成后，买方到设备制造厂家进行为期2天的设备技术培训和预验收； |
| 9.1.2 | 设备在制造商工厂调试完毕后，双方按照技术协议对设备的配置进行清点核对； |
| 9.1.3 | 设备预验收产品采用买方提供的两种毛坯进行加工验证，一种为N517-20208A规格，另一种为N517-20302A规格，验证方式为：在设备正常连续运行情况下，进行每种规格测量10次，测试其工作效率，设备功能，重复测量精度是否满足要求； |
| 9.1.4 | 设备功能配置检测以及产品检测满足技术协议技术要求后，双方签署设备预验收报告；待买方书面通知后方可发货。 |
| 9.2 | 安调验收 |
| 9.2.1 | 安调验收与预验收的技术要求以及设备验证所使用的工装、夹具应是相同状态； |
| 9.2.2 | 卖方提供买方设备布局图以及设备安装调试准备条件说明，买方根据卖方提供的图纸和说明将设备就位好，并在卖方工程师到达现场前准备好设备所需要的电、气、液以及验收产品零件等； |
| 9.2.3 | 卖方在接到最终用户设备准备完毕的通知后会派出有经验的机械、电气技术人员到用户现场负责整台设备的就位安装、调试和验收工作，直至设备进入正常工作状态； |
| 9.2.4 | 双方按技术协议对设备的配置及技术文件资料进行清点，并对设备的功能进行确认； |
| 9.2.5 | 安调验收产品与预验收产品相同；组装后的产品由最终用户进行检测； |
| 9.2.6 | 买方在设备安装现场对设备工艺、操作和维护人员的培训时间不得少于2个工作日，达到可以独立完成设备的编程、操作或维护等相关工作； |
| 9.2.7 | 设备的配置及技术文件资料齐全，操作维护培训完成，试加工产品合格后办理设备安调验收，签署安调验收报告。 |
| 9.3 | 售后服务 |
| 9.3.1 | 设备自安调验收之日起至少保修一年。在设备质保期内，卖方提供因制造商责任原因引起的免费维修服务及破损件更换。因制造商原因维护或更换的零部件，其质量保证期自维护或更换后重新开始计算。提供质保期内正常使用的维护，质保期后提供长期优惠售后服务及零备件更换服务。 |
| 9.3.2 | 制造商应在中国国内长期（5年以上）设有售后服务维修机构，长期驻有专业服务工程师，能够对用户的服务需求在24小时内予以响应，5个工作日内排除故障（对于特殊、严重故障，经买方同意，可以延长至15个工作日内排除故障）。 |
| 9.3.3 | 卖方应承诺与买方建立长期（5年以上）稳定的设备备件供应关系。 |
| 10 | 包装要求及运输方式 |
| 10.1 | 包装与保护：包装箱应选用新的坚固的符合免疫要求的木箱或铁箱，适合长途运输，防潮，防锈，防震，防粗暴装卸，适合海陆运输和整体吊装。投标人应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。 |
| 10.2 | 货物的包装：货物的包装应为生产厂商出产时的原包装。 |
| 10.3 | 货物装箱清单和文件：货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与产品、各种零部件和消耗品相对应的编号和名称。在包装箱中必须附有招标文件所要求的所有文件和资料。 |
| 10.4 | 运输方式：陆路运输。 |
| 11 | 目的地：北人智能装备科技有限公司 |
| 12 | 合同以人民币签订。 |

# 第五章 附件

附件一：

投标报价表

报价表项目不全的可在表中增加相关内容及报价。

报价表                                                      （单位：元）

|  | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（不含税价） | 合计(不含税价) | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 以上项目金额合计（不含税） |  |  |  |  |  |
| 五 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 六 | 总金额（含税） |  |  |  |  |  |

付款方式：

合同生效后    个工作日内支付合同总价    %；供方发货前，需方支付合同总价    %；供方产品经安调验收合格后，需方支付合同总价     %；质保期满，合同产品未出现质量问题，需方支付合同总价     %。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日期：

附件二：投标人法定代表授权书（格式）

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日期：

致：北人智能装备科技有限公司

〔投标人名称〕 ，为合法注册和营业企业，注册地址                                               。

本人 （授权人姓名） 特授权 （被授权人姓名）（身份证号：      ） 代表我公司全权办理针对上述项目提交投标文件、办理投标事宜、签署相关文件以及中标后代表我公司与贵公司签订合同等具体工作。

我公司对被授权人签署的全部文件承担全部责任。

授权人签名：                         被授权人签名：

职务：                                职务：

投标人公章：

被授权人身份证复印件附后

附件三：投标人承诺函（格式）

投标人承诺函

项目名称：

北人智能装备科技有限公司                                        项目日期：

致：

本公司荣幸地参与上述项目的投标，并在此作如下承诺，本公司：

- 完全理解招标文件的一切规定和要求。

- 以合法的、正当的方式竞标，不采取非正当的违反法律规定的竞争方式。

- 向贵公司提供最优惠的价格，不以任何方式向任何人提供佣金等以干扰定标。

- 按照招标文件的要求向贵公司提交下列文件：

（1）投标报价表；

（2）贵公司招标文件中要求提交的其它文件或资料。

- 若中标，我方将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同，并且严格履行合同义务，为贵公司提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发生服务质量问题，我方一定按贵公司要求尽快解决，并承担相应的责任。

- 在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

- 若中标，本承诺函将成为投标文件及合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

附件四：

### 近三年类似项目的业绩

| 单 位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |
| 规 模 |  |  |  |
| 完成日期 （年/月/日） |  |  |  |
| 项目主要情况 |  |  |  |
| … |  |  |  |

请附以上项目的合同复印件

投标人：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：                (签字)

日      期：        年         月            日

附件五：

投标人关于资格的声明函

项目名称：

日期：

致：北人智能装备科技有限公司

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有不实或者违背，我公司承担由此而产生的一切责任和后果。

特此声明。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

附件六：

安全免责声明

我公司承诺自承接该项目之日起，派往项目现场前，我公司将对进场人员进行安全教育，并要求其遵守贵公司及项目现场安全管理规定，若进场人员以及设备发生人身伤亡和/或财产损失，相关损失及责任由我公司全权承担，与招标方无关。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日期：